**大庆油田总医院脉冲空气压力治疗仪采购项目需求及技术参数要求**

**一、项目概况**

1、采购内容

设备名称：脉冲空气压力治疗仪

数 量：1台

设备用途：外科手术肢体功能障碍及外周肺栓塞脉管炎辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

2、预算金额：4.8万

3、采购方式： 竞争性谈判

**二、供应商的资格要求：**

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，

需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理授权或针

对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并加盖生

产厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对本标

段的 授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理

商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标

的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投

标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得

参加投 标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中

母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单

位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

**技术参数要求：**

1、可同时使用两个气囊，气囊腔数8腔以上。

\*2、4寸以上彩色触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。

3、时间设定功能时间范围为0～60分钟，步长1min。

4、充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。

5、治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

6、极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

7、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。

\*8、手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。

9、连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。

10、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。

**四、其它**

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“\*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非\*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。