大庆油田总医院生物安全柜采购项目

需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：生物安全柜

数    量：1套

设备用途：生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。

2、预算金额：30000元/套

3、采购方式：竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，

需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理授权或针

对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并加盖生产

厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对本标段的

授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理

商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

一、基本参数：

1、安全柜基本参数：

（1）分类：B2型，100%外排

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm

*（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm

*（4）台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：1350 m3/h

（7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

（11）产品标准：YZB/国7740-2013  （YY0569-2011  II级生物安全柜）

（12）重量：毛重300KG净重 279KG  外排风机毛重60KG 外排风机净重55KG

（13）使用人数：1—2人

2、生物安全性：

*（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

二、结构功能特点：

1、符合中华人民共和国医药行业YY0569-2011生物安全柜产品标准

* 2、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化

3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁

4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全

5、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理

* 6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平

* 7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改

8、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷

* 9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全

* 10、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然

* 11、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全

12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全

13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率

14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全

16、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

17、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警

18、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。