大庆油田总医院实时荧光定量PCR仪(新冠核酸快速检测系统)

采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容:

设备名称：实时荧光定量PCR仪(新冠核酸快速检测系统)

数    量：1台

设备用途：新型冠状病毒核酸快速检测

2、预算金额： 29.9 万元

3、采购方式： 竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证或“基本存款账户信息”证明。

3、生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，

需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理授权或针

对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并加盖生产

厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对本标段的

授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理

商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

1．新型冠状病毒核酸快速检测系统，产品组成包括但不限于：主机、电源适配器

及随机软件

*2．设备主机基于实时荧光定量PCR检测技术方法。

3．核酸快速检测系统光源：High Power LED，使用寿命不少于10年.

4．核酸快速检测系统检测头：高灵敏度光电二极管。

5．核酸快速检测系统加热制冷模块：陶瓷加热、空气浴冷。

*6．核酸快速检测系统升温速度：≥7.0℃/s；降温速度：≥1.5℃/s。

7．核酸快速检测系统温度精准性：≤±0.5℃。

8．核酸快速检测系统检测位为≥4个，每个检测位独立升降温控制模块，可单独设定PCR实验，各模块无干扰，实现样本随到随检。

*9．核酸快速检测系统检测通道：4个，包括FAM/SYBR Green（470nm）/ HEX/VIC（525nm）/ ROX/TEXAS RED（580nm）/ CY5（635nm）

*10．样本处理：无需核酸提取纯化，可在原始样本上样检测；手工操作少，在同一仪器内部全自动完成核酸裂解、释放、扩增、结果输出，一次开盖，避免密闭空间气溶胶污染。

11．适用样本：呼吸道拭子、痰液等；

*12．仪器及配套试剂具备有效期内的三类医疗器械注册证。

*13．完整检测时间：≤30分钟

14．质保期不少于1年。

15．提供厂家售后承诺书。

16．提供装机及培训计划。

17．提供仪器及试剂的中华人民共和国医疗器械注册证。

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。