大庆油田总医院心电图机等项目

需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：心电图机、可视喉镜(麻醉视频喉镜)

数    量：心电图机1套和可视喉镜(麻醉视频喉镜)1套

设备用途：心电图机可以辅助提升科室的诊治效率，必免漏诊等具有一定的作用。用以提高诊疗技术，满足患者的诊治需求。可视喉镜用于挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气管插管。利用适宜工作长度的喉镜片，通过高清摄像头的图像摄取，在视频图像显示器上清晰成像，声门线路清晰，降低显露分级至Ⅰ-Ⅱ级，便于指引医护人员准确进行气管插管，减少插管过程中对患者的损伤。

2、预算金额：17.9万元，

心电图机  14.9万元/套

可视喉镜(麻醉视频喉镜)  3万元/套

3、采购方式：竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、验收时,生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投

标的，需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理授权

或针对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并加盖

生产厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对本标

段的 授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理

商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

心电图机：

1、导联：12导联，15导联，合成18导联。

2、定标电压 ：1mV±1%

3、除颤保护 ： 具有抗除颤保护功能

4、滤波器：交流滤波器、肌电滤波器、漂移滤波器、高频滤波器

*5、频率响应 ：0.05～500Hz

6、采样速率：≥ 8000/s/CH

7、共模抑制比：≥ 103dB

8、内部噪声：≤20µVp-v

9、线性和动态范围：动态范围≥±5mV；幅度变化≤3%

10、时间常数：≥3.2s

11、耐极化电压：±550mV

12、标准灵敏度：10mm/mV，允差±2%

13、记录速度：5/6.25/10/12.5/25/50

*14、显示器：≥15英寸彩色可触摸操作显示器，高清晰度1024×768点，电容式触摸屏标准键盘进行文字输入。

15、210mm卷纸和折纸，卷纸和折纸都能使用，满足用户不同使用习惯。

16、检查方式：12导联检查、15导联检查、负荷后检查、心律不齐检查、R-R测量检查。

17、检查增强方式：心向量、心室晚电位(LP) (需提供检测报告或注册证)。检测出Brugada特征波形后，可以给出 Brudaga风险报告，ACS检查。

18、记录方式：自动记录、手动记录、回顾记录、心律不齐延长记录、冻结记录、导联保持记录、间隔记录、定时记录、拷贝记录、压缩记录、向量图记录

19、捕获记录 ：自动捕获记录功能，连接好电极后，心电图机即可开始波形采集，采集时间达到都显示备选波形画面。

20、分析报告：手动及自动记录时均可打印分析报告，并可设定是否输出分析结果

21、分析注释功能 ：具有记录，显示分析结果指南、详细测量值、注释功能。

22、记录/报告道数：3道、3道╳4，3道╳4+1道节律导联、3道╳4+2道节律导联、6道、6道╳2、6道╳2+1节律导联、12道、3道╳5、3道╳5+1道节律导联、3道╳5+2道节律导联、6道╳2+3道、6道╳2+3道+1道节律导联、15道、合成18导联

23、多种报告形式：具有支持诊断的分析指南报告，诊断解说报告，概观报告、心脏整体示意图，图解整个心脏并分析解释，用于解释缺血性区域，埂塞区域或形态上的异常、心脏正面示意图，图解从前方看心脏的正面部分，用于解释心律不齐的机理或传导紊乱、心脏上方截面图，图解从上方看心脏的横截面部分，用于解释表面视图状态，还可表示出后壁的梗塞。

*24、冻结存储功能：冻结10分钟的心电波形数据，并可以对出现的心律不齐画面进行确认，对之前的波形进行回溯分析处理。

25、时间序列波形比较 ：具有与过去心电波形比较显示功能

26、内部存储功能：存储件数≥1000件标准心电图数据。

27、外部存储功能：备有SD卡槽及USB接口，可以进行心电图数据的保存处理

28、网络功能：有线、无线(内置5G网卡)传输

29、密码保护：可设置密码，防止非医务人员操做。

30、自定义功能按键：心电图机可根据用户使用习惯，键盘上自由设置所需的快捷按键

31、工作时间：直流电可连续工作120分钟

*32、ACS诊断辅助：在进行12导联检查时，可以同时利用ACS辅助功能进行分析处理。

可视喉镜(麻醉视频喉镜)：

1、连续工作时间：4小时

2、充电器输入：100-240V，50/60Hz

3、充电器输出：DC5V,≥1A

4、充电端口：USB端口

5、电池1节，3.7V，≥2500mAh

* 6、显示屏：≥3寸，≥30万像素，分辨率≥3Lp/mm

7、麻醉视频喉镜照度：≥250lux

8、摄像头像素：≥30万像素

9、工作环境温度：5～40℃

10、工作相对湿度：30%～75%，无冷凝

11、工作压力：86kPa～106kPa

12、储存环境温度：-40～55℃

13、储存环境湿度	：≤93%

14、麻醉视频喉镜视场角：工作距离30mm，视场角≥50°

15、显示屏翻转角度：≥90°

16、喉镜片：环氧乙烷灭菌、一次性使用

17、喉镜片灭菌有效期：3年

18、主机尺寸：≤（H）205±10mm×（L）115±10mm

19、主机重量：≤300g

* 20、景深范围：5-70mm

21、充电次数：≥500次

* 22、机身材质：全金属机身，表面经阳极氧化处理

* 23、开机具备快速开机功能，只需单手即开即用，开机响应时间小于1秒，无需预热。带纳米防雾涂层技术镜片，较少受气道分泌物、出血和呼出气中冷凝气的影响，且为一次性使用，避免交叉感染。整体显示清晰、连续，分辨率高。产品设计精致、小巧坚固、携带方便。

四：其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条以上不符则亦将视为废标。