大庆油田总医院智能运动训练系统及电动起立复合床项目

需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：智能运动训练系统

数    量：1套

设备用途：适用于多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤及运动损伤所致疾病的肢体运动康复。

设备名称：电动起立复合床

数    量：1套

设备用途：用于长期卧床患者，需要肢体康复训练的患者，同时减轻治疗师的工作量

- 预算金额：24.1万元

智能运动训练系统 20万元/套

电动起立复合床 4.1万元/套

3、采购方式：竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，

需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理授权或针

对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并加盖生产

厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对本标段的

授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、智能运动训练系统技术参数要求：

1.外观要求：

1.1壳体采用耐用、稳固的金属构造，底座稳重。

1.2上肢训练器高度可依据身高进行调整。

1.3操作面板不小于：11.3 x 8.5 cm液晶显示屏操作面板。

2.尺寸要求不小于：高度：94㎝；宽度：60㎝ ；长度：56㎝

3.电源需求：220-240V～/50－60HZ

4.环境要求：工作状态：5℃～＋40℃

相对湿度：15-95%

5.电机要求：可连续运转、无噪音、高平稳性。

5.1电量消耗：待机状态不大于：7W；工作状态不大于：185VA

5.2电机动力:可依据患者情况进行调节.

上肢/下肢:1～10 Nm；

- 功能要求:

*6.1运动方式:被动运动、主动运动、电机助力运动。

* 6.2速度、阻力、定时

训练定时：2～120min；

运行速度（被动）：0～60rpm（上、下肢），

阻力（主动）：0～20 Nm（上、下肢）

*6.3痉挛控制系统：智能识别痉挛，运动方向自动改变，以减轻、消除痉挛。

6.4电机助力运动：起始阻力为0，可协助（0-2级）肌力的病人做主动运动。

6.5对称性训练：主动运动时，可显示左右肢力量分配的对称性训练。

上、下肢都具备此功能。

*6.6高肌张力显示：对患者的肌张力随时处于监视状态，以数值显示，并予以缓

解、降低。

*6.7平稳驱动系统：训练开始和结束或者发生痉挛时，要求运转速度缓慢增加或降

低，最大限度地保证训练者的安全。

*6.8训练分析报告：训练结束时可提供里程、时间、肌张力、做功、热能消耗、

左右肢力量分配情况等数据，供治疗师了解患者的状况。

*6.9训练模式：包含标准模式和专家模式，其中专家模式对不同病症（例如：中风、

帕金森、多发性硬化等），要求具有针对性的、固定的训练方案。以提高不同病症的训练效果。

电动起立复合床技术参数要求：

1：床面参考尺寸不小于:1980~800mm，床体参考尺寸不小于:2160*940mm

*2：病床既可供承载及护理患者使用又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练，需提供符合适用范围的医疗器械注册证。

3：床面可垂直升降，高度调节范围:400~800mm

*4：床体起立角度可调：垂头位最低角度≤-12°，直立角度≥85°

5：配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板静态承重≥3000N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告；

6：足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳

*7：背板角度调整范围:0~60°

8：腿板角度调整范围:0~25°

*9：配有可折叠式护栏，高度不低于350mm，护栏材质HDPE

10：配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏

11：床体两侧配有挂钩，方便悬挂尿袋、造瘘袋等

12：四角配有输液杆安装孔位，方便安装输液杆

13：床体动态承重≥175kg

14：防进液等级≥|PX4级

15：电机数量≥5个

*16：双重供电模式，内部电源可在市电断电的情况下继续工作

17：配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作

18：配有安全保护带且保护带数量不少于3条，方便患者各肢体部位固定

*19：保护带静态承重≥500N，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告

四：其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有2条以上不符则亦将视为废标