大庆油田总医院呼吸康复训练仪采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：呼吸康复训练仪

数    量：1台

设备用途：用于治疗和改善肺部手术后肺不张、坠积型肺炎、肺内压、胸腔充分扩张，肺萎缩等

2、预算金额：  15万元

3、采购方式： 竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、签订合同前,生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参

与投标的，需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理

授权或针对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并

加盖生产厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对

本标段的 授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理

商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

呼吸康复训练仪

★1、呼吸康复训练仪具有 呼吸训练功能、 振动排痰功能、 肺通气量检测功能、 数据采集、储存、打印功能

★2、具有呼吸训练功能装置

3、吸气负压值：0档，8cmH2O±3cmH2O，每增加一档，增加5cmH2O吸气负压值。10档吸气负压值为58cmH2O±3cmH2O。

★4、具有振动排痰装置

5、1级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥16cmH2O；

2级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥20cmH2O；

3级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥24cmH2O；

4级不锈钢球产生低频振动呼气正压值≥28cmH2O。

6、设备具有软件功能

7、呼气流量检测至少包含：第一秒内呼出容积（FEV1.0）、用力肺活量（FVC）、FEV1.0/FVC、呼气峰流速。

(8、振动排痰至少包含:呼气有效次数、呼气振动频率、呼气气流正压。

(9、具有用户访问控制

10、DB9 接口：通过串口线与 PC 连接，实现运行调试信息输出

RJ45 接口：通过网线与 PC 连接，实现数据传输

OTG 接口：通过 USB 线与 PC 连接用于烧录系统

USB 接口：用于导出 txt 格式测量报告

11、呼气峰流速误差:呼气峰流速测量值与屏幕显示值的最大允许误差不超过±10L/min（±0.17L/s），或者读数的±10%，取两者较大值。

12、呼气流量线性度:两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。

13、第一秒内呼气容积:第一秒内呼气容积测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。

14、用力肺活量误差:用力肺活量测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。

15、吸气峰流速误差:吸气峰流速测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。

16、吸气流量线性度:两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。

17、深吸气容积误差:深吸气容积测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。

18、吸气负压显示误差:吸气负压显示测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±5cmH2O 及以内。

19、设备正常工作运行要求：环境温度： 5℃ ~ 40℃；相对湿度： 30%-80%；大气压力： 86kPa ~ 106kPa；电源电压：AC220V±10％。

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。