大庆油田总医院微量输液泵采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：微量输液泵

数    量：20台

设备用途：麻醉过程中微量注射

2、预算金额：12万元

3、采购方式： 竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、签订合同前,生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参

与投标的，需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理

授权或针对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并

加盖生产厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对

本标段的 授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理

商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

8、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

1、标准配置：速度模式。

2、具备RS232数据连接接口。

3、注射精度：±3%(机械精度±1%)。

4、适用注射器型号：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml。

5、适用注射器厂家：国内所有注射器品牌。

6、注射速度参数范围：

5ml   0.1ml/h～100.0ml/h(每级0.1ml/h)。

10ml  0.1ml/h～300.0ml/h(每级0.1ml/h)。

20ml  0.1ml/h～400.0ml/h(每级0.1ml/h)。

30ml  0.1ml/h～600.0ml/h(每级0.1ml/h)。

50ml  0.1ml/h～1200.0ml/h (每级0.1ml/h)。

7、KVO速度：0. 5ml/h。

8、快速推注速度

5ml   100.0ml/h。

10ml  300.0ml/h。

20ml  400.0ml/h。

30ml  600.0ml/h。

50ml  1200.0ml/h。

9、压力阀值范围：三档可调，分别为：

低：300mmHg±100mmHg（40KPA±13.3KPA）；

中：600mmHg±100mmHg（80KPA±13.3KPA）；

高：900mmHg±100mmHg（120KPA±13.3KPA）。

压力范围：200mmHg—1000mmHg（26.7KPA—133.3KPA）

*10、动态压力表显示，实时监控压力变化趋势。

- 限制量范围：0.1—9999.9ml。

- 总量范围：0.1—9999.9ml。

- 具有内置锂电池，11.1V，电池容量2200mA，锂电池使用时间≥8小时。

14、报警功能：系统出错、残留提示、注射完成、管路堵塞、夹钳错误、推杆错误、电源线脱落、电池欠压、电池电量耗尽、电池脱落、速率超范围、输出量等于限制量、遗忘操作、通道失去联系报警。

- 防水等级IPX4；

16、机器净重：≤2.2kg

*17、可以折叠安装夹子，方便搬运。

18、具有自动检测注射器规格型号的功能。

*19、离合式传动系统，自动检测注射器是否安装到位，并且注射过程中，自动检测非常规操作，并且报警。

20、内嵌式提手，适合手握姿势，不占空间，搬运也实用。

* 21、按下推杆按钮，可伸缩和张开夹爪，方便安装注射器，固定注射器更加紧固安全。

22、使用寿命：8年。

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。