大庆油田总医院电子阴道镜采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：光学电子阴道镜

数    量：1套

设备用途：阴道镜手术使用

2、预算金额： 30 万元

3、采购方式： 竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等

证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

一  显微镜：

1.1  显微镜镜头（M60)

1.2   光学放大：0.63×至 4.0×

1.3  变 倍 比：6.3:1 无级变倍，无限远光系统

1.4   物 镜：完整的消色差物镜.

*1.5   目 镜：宽视野，10×，21mm 视野，带眼罩。

*1.6  放大倍数：6.3-40 倍（目镜 10 倍） ，连续无级放大、调焦、聚焦。

*1.7   视野范围： 12.9mm-100mm（300mm 物镜,10 倍目镜）

1.8   工作距离：250mm—300mm

1.9   筒间距调节：左/右连续调节范围，52-76mm

1..10  摄像调节 ：标准 C 接口

1.11  双目镜筒： 45°

1.12  调焦旋钮 ：左/右单轴水平旋钮。

二  光源系统：

1.1  30WLED冷光源光纤照明，使用寿命≥5 万小时，配置绿色滤光片，手柄可无极调光、用于观察表面血管增强对比度。

三  摄像系统：

1.1   高清CCD摄像机2000万像素。

1.2   同步输出 ：显示器与镜下图像同步显示

四  云台：三维云台，配备阻尼结构。

五  图像处理：

1.1   一体化主机, ≥21.5 寸高亮度液晶示,Windows10 操作系统，相关软件及相关驱动程序。

1.2   打印输出：彩色打印机。

六、软件管理系统：

1.1 能够对检查全过程的图像进行采集、显示、冻结、存储、删除等操作。可进行姓名、年龄、病种、日期等查询方式。脚踏板控制采集方式。

1.2软件具有醋酸反应计时

1.3提供对比分析，具备真实的测量，病灶周长、面积的参数，具备加注标识（如活检查）和 RCI 评估功能、国标标准。提供年、季、月统计功能。

1.4具有自定义生成动态图像库，辅助科研、教学。

1.5可单幅、双幅、四幅彩色的中文病历报告打印。

1.6临床处理、诊断意见等提供标准术语库、用户可进行修改。

1.7图像可进行压缩、具有大容量图像存储、数据库管理，能存储 500 万幅以上图像数据，每次连续采图量为0-100幅。

1.8检查图像自带检查时间，便于医生查证。

1.9软件自带“三阶梯诊断”标准阴道镜报告模式，包含了细胞学液基涂片诊断结果，进行 LEEP 术的指正判断。具有 TCT 图像报告模式。

1.10静态图像对比模式，全图库自动预览。

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非★项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。