大庆油田总医院关节康复器采购项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：关节康复器

数    量：3台

设备用途：通过机器的运动，带动患者肢体关节进行被动活动,从而逐渐改善患者手术后或其他原因造成的肢体关节功能障碍。

2、预算金额：9万元

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出         具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数：

- 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成；

- 输入功率：≤80VA；

- 角度范围及误差：0～130°，膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～80°；踝关节屈曲动作角度0～60°、内外翻动作角度为0～55°；角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%；

- ★角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；

- 最大角速度：≤10°/s；

- ★痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为180N、150N、120N，误差范围为±20%；

- 调节杆1的长度可调范围0～140mm，误差±10%。调节杆2可调范围为0～200mm，误差±10%；

- 工作噪音：≤60dB；

- 最大承重载荷：≥200N；

- 治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%。；工作模式：正常模式、速度模式、角度模式；

- 工作模式：正常、速度、角度。

- 产品尺寸：≤935mm*373 mm* 319mm（长*宽*高）

- 产品重量：≤17kg；

保修期: 壹年

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中  1 条不满足将导致废标；其余非★项如有 2 条或 2 条以上不符则亦将视为废标。