耗材名称：造血干细胞抗原 CD34 检测试剂盒(流式细胞仪法)

功能要求:

1、用于造血干细胞的绝对计数，可以与流式细胞仪FACS CantoII软件完美结合实现准确的CD34阳性细胞的准确计数

2.试剂盒内包含绝对计数管，保证造血干细胞绝对计数的准确性，为临床检测提供可靠的保证。

3.批内精密度:对同一份质控血样重复检测 10次，试剂盒染色的质控血样中CD34+细胞的相对计数结果精密度(CV)不应大于 15%;试剂盒染色的质控血样中 CD34+细胞的绝对计数结果精密度(CV)不应大于15%。

耗材名称:BK 病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

功能要求:

- 用于人体血清、血浆和尿液样本中 BK 病毒核酸的定量检测

2.适用于宏石SLAN-96PPCR仪，宏石SLAN-96S PCR仪，ABI7500PCR仪。

3.最低检出限≤2X10copies/mL，批内 CV<5%

4.分析特异性:与肝炎病毒、肠道病毒、EB、CMV等病毒无交又反应。常见的高浓度胆红素、甘油三酷、血红蛋白对 PCR 结果无明显干扰。

耗材名称:JC 病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

功能要求:

1.用于人体血清、血浆和尿液样本中JC 病毒核酸的定量检测。

2.适用于宏石SLAN-96PPCR 仪，宏石SLAN-96S PCR仪，ABI7500PCR仪。

3.最低检出限≤2X10copies/mL，批内 CV≤5%

4.分析特异性:与肝炎病毒、肠道病毒、EB、CMV 等病毒无交又反应。常见的高浓度胆红素、甘油三酷、血红蛋白对 PCR 结果无明显干扰。

耗材名称:肠道病毒通用型、EV-71 及 CA-1 核酸检测试剂盒

功能要求:

1.用于体外定性检测咽拭子标本中的 EV-71型、CA-16 型及通以型肠道病毒核酸。

2.适用于宏石 SLAN-96PPCR仪，宏石SLAN-96S PCR仪，ABI7500PCR仪。

3.最低检出限≤200copies/ml。

4.试剂盒特异性好，试剂盒与肝炎病毒、流感病毒、EB 病毒细菌等其他病原体无交叉反应。试剂盒检测不受样本中粘蛋白、血液成分、抗生素、抗病毒药物的影响。

5.至少可以覆盖肠道病毒 CA-16、EV-71、CA-6、CA-10、CA-2CA-4、CA-5、CA-12、CB-3、CB-5 血清型。