大庆油田总医院中医定向透药治疗仪采购项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称:中医定向透药治疗仪

数    量：1台

设备用途：适用于药物导入治疗；用于镇痛，改善局部血液循环、促进炎症消散，软化瘢痕、松解粘连，兴奋神经肌肉组织。

2、预算金额：1.5万元

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数：

1、工作条件

a) 环境温度：5℃～40℃；

b) 相对湿度：90%；

c) 大气压力：700hPa～1060hPa；

d) 电源/频率：AC 220V±22V  50Hz±1Hz；

e) 额定输入功率：1-200VA。

2、安全类型：Ⅰ类  BF型

3、载波波形：至少包含一种脉冲波

4、载波频率：1-2kHz

5、调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%。

6、输出波形：三角波、锯齿波、菱形波、正弦波、方波等

7、输出幅度：≤40V

8、输出电流：≤80mA（500Ω负载）

9、输出强度调节：0～99共100级步进调节

★10、热疗温度：37℃～50℃，分0～5档可调。

11、定时范围：为10min～60min。

12、治疗模式：中医理疗和药物导入两种模式

★13、治疗处方：≥36处方可选

14、显示与调节功能：具有治疗处方、强度、温度档位、治疗时间的显示与调节功能

15、操作界面：≥10英寸LCD彩色触摸液晶显示屏显示与操作

16、提示功能：具有状态提示、超温提示、通道故障、操作及治疗结束提示功能

17、保护功能：具有输出断路、短路及超温保护功能。

18、输出通道: 四通道独立输出，≥4个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗。

19、四轮推车式设备

四、配置需求:

主机	1台

电极线	4条

发热电极板	4对

松紧绷带	8条

五、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册及维护保养规程。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场，如24小时未到达现场，每逾期1天按履约保证金额度的6%支付违约金。

4、保修期、保修期内的开机率：保修期 12 个月，保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月。

5、提供现场培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中  2 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3  条或 3  条以上不符则亦将视为废标。