大庆油田总医院光子治疗仪采购项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：光子治疗仪

数    量：1台

设备用途：将特定波长高光功率光子作用于人体，将高光功率的光子能量有效渗透到皮下3～5cm，从而显著促进细胞快速新陈代谢、促进皮损和溃疡愈合，产生显著的治疗作用。

2、预算金额：5.5万元

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数：

1、工作条件：

a) 环境温度:5℃～40℃；

b) 相对湿度:≤80%；

c) 大气压范围:700hPa～1060hPa；

d) 电源:AC220V±22V 50Hz±1Hz；

2、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用；

3、全触摸屏操作，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率；

4、整机输出功率：≤150VA;

5、高能窄谱红光输出；

6、光源波长：≤640nm±20nm；

★7、有效辐照面：单个光源的照射面积≥200cm2；

★8、光功率密度：最大光功率密度可达110mW/cm2±20%；

9、光功率密度均匀性：≤±20%；

10、光功率不稳定度应：≤10%；

11、治疗时间：0min～99min，步长为1min，误差不大于设定值的±2%；

12、治疗模式：手动模式、自动两种治疗模式，其中自动模式下3种处方可选；

13、输出强度：5档可调；

★14、标配防护眼罩和防护眼镜；

四、配置需求:

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |
| 3 | 输出线 | 根 | 1 |
| 4 | 遮光眼罩 | 副 | 3 |
| 5 | 防护眼镜 | 副 | 1 |
| 6 | 遮光布 | 块 | 2 |
| 7 | 燕尾螺丝 | 个 | 4 |
| 8 | 万向支架 | 件 | 1 |
| 9 | 光源模块 | 块 | 1 |
| 10 | 台式机推车 | 台 | 1 |
| 11 | 保险丝 | 个 | 2 |
| 12 | 合格证 | 份 | 1 |
| 13 | 保修卡 | 份 | 1 |
| 14 | 说明书 | 份 | 1 |

五、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册及维护保养规程。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场，如24小时未到达现场，每逾期1天按履约保证金额度的6%支付违约金。

4、保修期、保修期内的开机率：保修期 12 个月，保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月。

5、提供现场培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非★项如有2条或2条以上不符则亦将视为废标。